**ПРОЕКТ** № ПС-239

Додаток 1

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перелік майна, що перебуває на балансі комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області та підлягає списанню:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основнихзасобів | Інвентарнийномер | Кількість | Причина списання | Первісна вартість(грн.) | Знос(грн.) | Залишкова вартість(грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Автоматичний біосенсорний аналізатор Senso Star GL | 101470498 | 1 | Вийшов з ладу арифметично-логістичний пристрій, западання кнопок, вийшов з ладу мікропроцесор, частково не працюють сегменти індикатора, перегорання драйвера індикатора та клавіатури.  | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2011 |
| 2. | Аналізатор мікробіологічний BВL CRYSTAL AUTOREADER | 101470379 | 1 | Несправність плати підсилення блоку фотометра. Зношеність вимірювальної системи приладу. Потрібна заміна датчика наявності планшети. Коефіцієнт фізичного зносу складає 100%. Непридатний для подальшого використання, ремонт економічно невигідний.  | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 2011 |
| 3. | Автоматичний біохімічний аналізатор Respons 920 | 101470593 | 1 | Непридатний стан. Прилад потребує комплексного технічного обслуговування. Несправна плата CPU PCB Assembly, встановлення якої потребує калібрування оптичних вузлів на заводі – виробника, оскільки завод – виробник припинив підтримку даного обладнання, відповідно, неможливо здійснити заміну даної запчастини.  | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 2011 |
| 4. | Аналізатор біохімічний напівавтоматичний Star Dust MC-15 | 101470496 | 1 | Непридатний стан. Максимальна похибка приладу перевищує допустиму. Не відповідає вимогам МПУ 029/11-2014 «Рекомендації. Метрологія. Фотометри загального призначення. Методика повірки». Розділ ЕД. | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 2009 |
| 5. | Програмне забезпечення «Аска» | 121190724 | 1 | Програма морально застаріла, не дозволяє правильно відображати лабораторні дані. Неможливо використовувати для нового обладнання. | 658,00 | 658,00 | 0,00 | 2006 |
|  | Підсумок |  | 5 |  | 924 658,00 | 924 658,00 | 0,00 |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО