**ПРОЕКТ** № ПС-428

Додаток 1

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перелік майна, що перебуває на балансі комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області**

**та підлягає списанню:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основних  засобів | Інвентар  ний  номер | Кіль  кість | Причина списання | Первісна вартість  (грн.) | Знос  (грн.) | Залишкова вартість  (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Холодильник «Nord» | 101456593 | 1 | Відмова термосифона. Зупинка кругообігу водо-аміачного розчину. Вийшов з ладу терморегулятор Т-110. Фізичне зношення. Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання. | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 2001 |
| 2. | Прилад ультразвукового сканування | 101470233 | 1 | Пошкоджена CCD- матриця. Вихід з ладу світло чуттєвого сенсора. Вийшла з ладу плата управління блока. Вийшов з ладу електронний блок керування. Дефект інтерфейс модуля. | 449 200,00 | 449 200,00 | 0,00 | 2008 |
| 3. | Кондуктометр портативний SX-650 | 101430018 | 1 | Міжвиткове замкнення силового трансформатора. Обрив резистора. Обрив обмотки. Втрата контакту у роз`ємах. | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2014 |
| 4. | РН-метр мілівольтметр | 101430017 | 1 | Окислення контактів. Замкнення контактів кнопки скидання показників. Пошкоджені газорозрядні датчики СТС5 та СИЗБГ. | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2014 |
| 5. | Пульсоксиметр | 101470244 | 1 | Вийшов з ладу розрядний індикатор. Згоріли мікросхеми логіки. Пошкоджене табло. Замкнення доріжок. Замкнення витків обмотки трансформатора блоку живлення. | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 2009 |
| 6. | Інкубатор інтенсивний | 101456806 | 1 | Деформація ізолюючого ковпака. Пошкодження вузла підготовки кисню. Не працюють датчики контролю температури. Вийшли з ладу нагрівальні елементи. | 100 667,00 | 100 667,00 | 0,00 | 2003 |
| 7. | Інкубатор інтенсивний | 101456809 | 1 | Обрив у ланцюгу живлення блоку підтримки температури. Не працюють датчики контролю температури. Не працює блок керування. Деформація ізолюючого ковпака. | 100 667,00 | 100 667,00 | 0,00 | 2003 |
| 8. | Інкубатор новонароджених | 101470073 | 1 | Пошкодження вузла підготовки кисню. Не працюють датчики температури. Вийшов з ладу блок сигналізації. Деформація ізолюючого ковпака. Вийшли з ладу нагрівальні елементи. | 118 515,00 | 118 515,00 | 0,00 | 2006 |
| 9. | Кольпоскоп Olympus | 101470328 | 1 | Пошкодження лінзових компонентів. Деформація штатива. Пошкоджене світло передаюче волокно. Розгерметизація приладу. Пошкоджений наглазник. | 170 874,00 | 170 874,00 | 0,00 | 2010 |
| 10. | Кольпоскоп КС1-2 | 101474209 | 1 | Пошкодження окуляра. Пошкоджені лінзи. Деформація корпусу. Фізичне зношення гнучкої трубки. Пошкодження освітлювальної системи. Деформація сорочки. Деформація інструментального каналу. Злам світло волокна. Зношена згинаюча частина. Люфт тяг. Деформація дистальної голівки. Зношена гума. | 11 032,00 | 11 032,00 | 0,00 | 1995 |
| 11. | Холодильник «Днепр» | 101456837 | 1 | Відмова термосифона. Зупинка кругообігу водо-аміачного розчину. Вийшов з ладу терморегулятор Т-110. Фізичне зношення. Деформація корпусу. Не придатний для подальшого використання. | 1 008,00 | 1 008,00 | 0,00 | 2003 |
| 12. | Комплекс діагностичний ДХШВ Р70 | 101456769 | 1 | Замкнення перемикачів. Роз`єднання пайки на платі з елементами комутуючого пристрою. Окислення контактів міліамперметра. Міжвиткове замикання генератора несучої частоти. Вийшов з ладу амплітудний модулятор. Замкнення доріжок. Корозія корпусу, не придатний до використання. | 14 098,00 | 14 098,00 | 0,00 | 2003 |
| 13. | Комплекс діагностичний | 101456768 | 1 | Вийшов з ладу генератор електричних імпульсів прямокутної форми. Згорів діод ний міст. Розрив у ланцюгу живлення. Деформація корпусу. Не придатний до подальшого виконання. Несправність модуля формування зображення. Перегорання мікросхеми модуля живлення. Втрата кольору зображення. Пошкоджена обмотка відхиляючої системи. | 11 757,00 | 11 575,00 | 0,00 | 2003 |
| 14. | Системний блок  (ПТК на базі МВ і845 Celeron) | 101456784 | 1 | Несправність схеми живлення. Згорання контролерів материнської плати. Перегорання низьковольтних мікросхем. Втрата ємності електролітичних конденсаторів. Згорів блок живлення. Вихід з ладу північного мосту материнської плати. Втрата контакту паралельного порту LPT. Перегорання мосфітів. | 2 492,00 | 2 492,00 | 0,00 | 2003 |
| 15. | Ліжко медичне функціональне | 101456601 | 1 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатне до подальшого використання. | 1 193,00 | 1 193,00 | 0,00 | 2001 |
| 16. | Ліжко медичне функціональне | 101456657 | 1 | Корозія і деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає для подальшого використання. | 1 193,00 | 1 193,00 | 0,00 | 2002 |
| 17. | Ліжко функціональне | 101474308 | 1 | Фізичний знос, деформація. Не підлягає подальшому використанню. | 872,00 | 872,00 | 0,00 | 1996 |
| 18. | Ліжко функціональне | 101470863 | 1 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 1976 |
| 19. | Ліжко функціональне | 101470864 | 1 | Деформація корпусу. Роз`єднання швів. Корозія. Не придатне до подальшого використання. | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 1976 |
| 20. | Ліжко функціональне | 101474313 | 1 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатне до подальшого використання. | 872,00 | 872,00 | 0,00 | 1996 |
| 21. | Ліжко функціональне | 101474314 | 1 | Корозія і деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає для подальшого використання. | 872,00 | 872,00 | 0,00 | 1996 |
| 22. | Опромінювач бактерицидний пересувний | 101470051 | 1 | Втрата ємності конденсаторів металізованих паперових герметизованих частот та металізованих паперових малогабаритних конденсаторів. Коротке замикання, розрив у ланцюгу живлення. Вийшла з ладу лампа ДРТ-220. Вийшов з ладу кенотрон. Перегорання обмотки дроселя. Окислення контактів. Розрив у ланцюгу живлення. Перегорання контактів у патроні. Пошкоджена ізоляція. Відсутній контакт перемикача. | 1 388,00 | 1388,00 | 0,00 | 2006 |
| 23. | Стіл операційний хірургічний | 101471383 | 1 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання. | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 1974 |
| 24. | Холодильник Арагац | 101491688 | 1 | Корозія корпуса. Механічні пошкодження елементів замка та кріплення дверцят. Вийшло з ладу реле терморегулятора. Замкнення у клемній колодці. Пошкоджений контур конденсатора. Тепловий пробій конденсатора. | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 1969 |
| 25. | Електрокардіограф Heart Mirror ЗІКО – портативний | 101470568 | 1 | Вийшов з ладу перетворювач ПЕП ЮМ. Вийшов з ладу блок живлення мережевий БПС-2. Замкниння обмотки електродвигуна постійного струму ДПМ-20-Н1-17. Вийшов з ладу підсилюючий реєструючий блок. Вийшла з ладу плата мікроперемикачів та індикаторів. Механічний знос ЛПМ. Вийшов з ладу ПЕП-15. Вийшов з ладу стабілізатор швидкості. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2011 |
| 26. | Електрокардіограф SE-1 (1-канальний) | 101474001 | 1 | Не працює контролер пам`яті. Пошкодження електромагнітного поляризованого перетворювача. Вийшов з ладу підсилювально – реєструючий блок. Замкнення обмотки електродвигуна постійного струму ДПМ-20-Н1-17. Вийшов з ладу перетворювач ПЕП ЮМ. В | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 2014 |
| 27. | Компресор ДК-50S ресивер 5л. | 10490025 | 1 | Знос підшипників, вигорання контактів, втрата опору ізоляції, корозія металевих частин, вихід з ладу клапанів. Знос поршневих кілець. Знос поршня та циліндра. Виплавлений бабіт в нижній головці шатуна. Витік стисненого повітря з трубопроводу та з`єднань пневмосистеми. Засмітився повітроочисник. | 6 848,00 | 6 848,00 | 0,00 | 2006 |
| 28. | Кардіофібрилятор – монітор ДКН-15 | 101470415 | 1 | Вийшов л ладу електронний блок керування. Відсутня індикація. Перегорання мікросхеми модуля живлення. | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 2011 |
| 29. | Стоматологічна установка  V-200 | 101470528 | 1 | Вийшли з ладу електромагнітні вентилі охолодження. Замкнення контактів ножного вимикача ротаційних інструментів. Вийшов з ладу ДБ-25. Пошкоджена гідросистема. Вийшов з ладу компресор КСБ-80/01-С. | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 | 2011 |
| 30. | Стоматологічна установка  V-200 | 101470529 | 1 | Обрив у ланцюгу живлення електродвигуна ЄК-8. Заклинення перемикаючого механізму. Заклинення роликів. Пошкодження жорсткого рукава РЖ-10. Перегорів запобіжник ПК - 30-2. Повний знос пускорегулюючого приладу. | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 | 2011 |
| 31. | Стоматологічна установка  V-200 | 101470531 | 1 | Обрив у ланцюгу живлення колекторного електродвигуна. Пошкодження гнучкого рукава РГШ-10. Повний знос валу електродвигуна. Деформація корпусу. | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 2011 |
| 32. | Холодильник «Кристал» | 101493182 | 1 | Відмова термосифона. Зупинка кругообігу водо – аміачного розчину. Вийшов з ладу терморегулятор Т-110. Фізичне зношення. Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання. Витік хладогена (фреону). | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 1993 |
| 33. | Аналізатор алкоголю «Алконт – 01» | 101430008 | 1 | Вийшов з ладу газорозрядний індикатор. Згоріли мікросхеми логіки. Пошкоджене табло. Замкнення доріжок. Замкнення витків обмотки трансформатора блоку живлення. | 2 873,00 | 2 873,00 | 0,00 | 2007 |
| 34. | Апарат для дихальної реанімації ГС-11р | 101470179 | 1 | Пошкоджена ущільнювальна прокладка. Розгерметизація системи апарата. Фізичний знос дихальних мішків. Порушення цілісності інтубаційної трубки. Деформація та корозія корпусу. | 8 147,00 | 8 147,00 | 0,00 | 2007 |
| 35. | Комплект шин | 101490265 | 1 | Фізичний знос, деформація. Не підлягає подальшому використанню. | 3 940,00 | 3 940,00 | 0,00 | 2011 |
| 36. | Інгалятор Вулкан -1 | 101473088 | 1 | Пошкодження кріплення апарату. Несправність з`єднувального шнура. Деформація пазу обойми насоса. Зламані перемикачі. Деформація корпусу. | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 1992 |
| 37. | Інгалятор Вулкан – 1 | 101496990 | 1 | Втрата герметичності з`єднань. Заклинення якоря вентилятора притоку повітря. Вийшов з ладу компресор. Втрата контакту в дроті електричного живлення. Протікання. | 1 580,00 | 1 580,00 | 0,00 | 2004 |
| 38. | Інгалятор Вулкан – 1 | 101496991 | 1 | Пошкодження кріплення апарату. Несправність з`єднувального шнура. Деформація пазу обойми насоса. Зламані перемикачі. Деформація корпуса. | 1 580,00 | 1 580,00 | 0,00 | 2004 |
| 39. | Інгалятор УЗІ – 50 | 101471907 | 1 | Втрата герметичності з`єднань. Заклинення якоря вентилятора притоку повітря. Вийшов з ладу компресор. Втрата контакту в дроті електричного живлення. Протікання. | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1987 |
| 40. | Апарат «АЛІМП» | 101473399 | 1 | Окислення контактів міліамперметра. Втрата ємності перехідного конденсатора. Вийшов з ладу підсилювач напруги. | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 1993 |
| 41. | Апарат «АЛІМП» | 101473400 | 1 | Замкнення схеми формування ланцюга постійного струму з регулятором. Обрив обмотки потенціометра. Вийшов з ладу міліамперметр. Перегорання індикатора. | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 1993 |
| 42. | Апарат «АВІМП» | 101473066 | 1 | Пошкоджений резонатор. Вийшов з ладу регулятор потужності. Не підлягає ремонту, морально та фізично зношений. | 649,00 | 649,00 | 0,00 | 1992 |
| 43. | Апарат «АВІМП» | 101473067 | 1 | Тепловий пробій конденсатора. Вийшов з ладу термічний міліамперметр. Фізичне зношення. Деформація корпуса. Не придатний для подальшого використання. | 649,00 | 649,00 | 0,00 | 1992 |
| 44. | Апарат Електросон | 101470909 | 1 | Пошкоджений блок клапана керування диханням. Вийшов з ладу показник тиску у магістралі. Відмова запобіжних клапанів. Відмова генератора пневматичних імпульсів. | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 1981 |
| 45. | Апарат Електросон | 101471662 | 1 | Корозія корпусу, не придатний до подальшого використання. Вийшов з ладу показник тиску у магістралі. Пошкоджений блок клапану керування диханням. Вийшов з ладу електронний блок. Перегорання низьковольтних мікросхем. Фізичний знос гумових шлангів. | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 1981 |
| 46. | Апарат лазерний терапевтичний «Узор» | 101472580 | 1 | Пошкоджений контролер. Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги. Відсутня індикація. Вийшов з ладу блок пристрою захисного відключення. | 1 807,00 | 1 807,00 | 0,00 | 1990 |
| 47. | Апарат лазерний терапевтичний «Узор» | 101472581 | 1 | Замкнення перемикачів П2К. Роз`єднання пайки на платі з елементами комутуючого пристрою. Окислення контактів міліамперметра. Втрата ємності перехідного конденсатора. | 1 807,00 | 1 807,00 | 0,00 | 1990 |
| 48. | Апарат «Полюс» | 101470307 | 1 | Втрата ємності перехідного конденсатора. Вийшов з ладу підсилювач напруги. Окислення контактів міліамперметра. | 512,00 | 512,00 | 0,00 | 1985 |
| 49. | Апарат «Полюс» | 101470101 | 1 | Обрив обмотки потенціометра. Вийшов з ладу міліамперметр. Перегорання індикатора. Замкнення схеми формування ланцюга постійного струму з регулятором. | 514,00 | 514,00 | 0,00 | 1985 |
| 50. | Апарат СНИМ | 101470293 | 1 | Вийшов з ладу генератор прямокутних імпульсів. Розрив у ланцюгу вихідного каскаду 6Н6П. Відсутній накал катоду осцилографічного блока. | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 1978 |
| 51. | Апарат СНИМ-1 | 101470070 | 1 | Розрив у ланцюгу вихідного каскаду 6Н6П. Вийшов з ладу генератор прямокутних імпульсів. Відсутній накал катоду осцилографічного блоку. | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 1976 |
| 52. | Апарат Стержень | 101470759 | 1 | Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги. Перегорання мікросхеми модуля живлення. Втрата контакту панелі керування. Втрата контакту в роз`ємні підключення. | 316,00 | 316,00 | 0,00 | 1986 |
| 53. | Апарат Тонус – 2М | 101472270 | 1 | Роз`єднання пайки на платі з елементами комутуючого пристрою. Окислення контактів міліамперметра. Втрата ємності перехідного конденсатора. | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 1988 |
| 54. | Апарат УЗТ – 104 | 101472271 | 1 | Вийшов з ладу ультразвуковий детектор. Порушене налаштування ланцюга передкорекції. Вийшов з ладу амплітудний модулятор. Несправність УЗ-випромінювача. Западання кнопок режиму роботи. Пошкодження гнізда підключення кабеля випромінювача. | 382,00 | 382,00 | 0,00 | 1989 |
| 55. | Апарат для гальванізації в 4-х кам. ваннах ГК-2 | 101470213 | 1 | Замкнення схеми формування ланцюга постійного струму з регулятором. Обрив обмотки потенціометра. Вийшов з ладу міліамперметр. Перегорання індикатора. | 337,00 | 337,00 | 0,00 | 1979 |
| 56. | Барокамера | 101470092 | 1 | Корозія і деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає для подальшого використання. | 2 395,00 | 2 395,00 | 0,00 | 1984 |
| 57. | Візок лікарняний | 101420957 | 1 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатний для подальшого використання. | 387,00 | 387,00 | 0,00 | 1981 |
| 58. | Візок ТБФ | 101422122 | 1 | Деформація корпусу. Роз`єднання швів. Корозія. Не придатний для подальшого використання. | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 1988 |
| 59. | Гідролазерний душ | 101474405 | 1 | Вийшов з ладу електронний блок. Перегорання низьковольтних мікросхем. Фізичний знос гумових шлангів. Пошкоджений ресивер. Вийшов з ладу агрегат. | 10 151,00 | 10 151,00 | 0,00 | 1997 |
| 60. | Килим | 101630103 | 1 | Був у тривалому використанні, має дірки та затертості. Не придатний для подальшого використання. | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 1983 |
| 61. | Кип`ятильник Е-67 | 101421790 | 1 | Відсутній контакт між нагрівальним елементом та штифтом приладу. Коротке замикання між корпусом та нагрівальним елементом. | 313,00 | 313,00 | 0,00 | 1986 |
| 62. | Котел КПЕ-60 | 101490076 | 1 | Відсутній контакт між нагрівальним елементом та штифтом приладу. Коротке замикання між корпусом та нагрівальним елементом. | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 1982 |
| 63. | Крісло МКР – 111 | 101631089 | 1 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатне для подальшого використання. | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 1993 |
| 64. | Крісло МКР – 111 | 101631090 | 1 | Корозія і деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає для подальшого використання. | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 1993 |
| 65. | Кушетка масажна | 101492197 | 1 | Фізичний знос, деформація. Не підлягає для подальшого використанню. | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 1988 |
| 66. | Кушетка масажна | 101492712 | 1 | Пошкоджений корпус у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатна для подальшого використання. | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 1988 |
| 67. | Механомасажер автоматизаційно гравітаційний «Маг» | 101474210 | 1 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитування з`єднувальних конструкцій, зламані кріплення. Не придатний до подальшого використання. | 13 466,00 | 13 466,00 | 0,00 | 1995 |
| 68. | Опромінювач стаціонарний ртутно –кварцевий | 101490866 | 1 | Втрата ємності конденсаторів МБГЧ та МБМ. Коротке замкнення, розрив у ланцюгу живлення. | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 1977 |
| 69. | Стерилізатор Е 67 | 101450767 | 1 | Вийшов з ладу електродвигун вентилятора системи циркуляції повітря. Вийшов з ладу електронний блок керування. Відсутня індикація. Перегоріли нагрівальні елементи. | 309,00 | 309,00 | 0,00 | 1986 |
| 70. | Стерилізатор педальний | 101450053 | 1 | Порушена термоізоляція між стінками шафи. Вийшов з ладу електронний терморегулятор. Коротке замикання між корпусом та нагрівальним елементом. Вийшли з ладу регулятори потужності. Замикання у клемній коробці. | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 1971 |
| 71. | Термостат електричний сухо повітряний ТС – 80 М | 101450215 | 1 | Відсутня індикація. Порушена теплоізоляція між стінками шафи. Пошкоджений тублер S1. Пошкодження робочої камери. Перегорання запобіжників F1 та F2. Кортке замикання ланцюга живлення. Деформація корпусу. | 141,00 | 141,00 | 0,00 | 1979 |
| 72. | Термостат ТС- 80 | 101450096 | 1 | Вийшов з ладу датчик температури. Відсутня індикація. Порушена теплоізоляція між стінками шафи. Перегоріли нагрівальні елементи. Перегоряння мікросхеми блоку вимірювання. | 537,00 | 537,00 | 0,00 | 1985 |
| 73. | Ліжко функціональне | 101474301 | 1 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатне для подальшого виконання. | 871,00 | 871,00 | 0,00 | 1996 |
| 74. | Ліжко функціональне | 101474142 | 1 | Деформація корпусу. Роз`єднання швів. Корозія. Не придатне для подальшого використання. | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 1995 |
| 75. | Каток гладильний | 101420029 | 1 | Вийшов з ладу термостат. Перегорання термозапобіжника. Замкнення контактів реле. Втрата контакту між генератором імпульсів та тригером. Перегоріли електричні нагрівальні елементи. Несправні елементи передачі приводу. Несправність електричної схеми включення та керування. Не підлягає ремонту, морально та фізично зношений. | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 2011 |
| 76. | Апарат електричний хірургічний «Надія -2» | 101456863 | 1 | Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги. Перегорання мікросхеми модуля живлення. Втрата контакту панелі керування. Втрата контакта в роз`ємі підключення. | 8 818,00 | 8 818,00 | 0,00 | 2003 |
| 77. | Аспіратор електричний MINIVAC | 101470552 | 1 | Пошкодження кріплення апарата. Несправність з`єднувального шнура. Деформація пазу обойми насоса. Зламані перемикачі. Деформація корпусу. | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 2011 |
| 78. | Аспіратор електричний MINIVAC | 101470553 | 1 | Втрата герметичності з`єднань. Заклинення якоря вентилятора притоку повітря. Вийшов з ладу компресор. Втрата контакту в дроті електричного живлення. Протікання. | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 2011 |
| 79. | Стерилізатор | 101450590 | 1 | Вийшов з ладу електродвигун вентилятора системи циркуляції повітря. Вийшов з ладу електронний блок керування. Відсутня індикація. Перегоріли електричні нагрівальні елементи. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2011 |
| 80. | Стерилізатор Cisa у комплекті з додатковим обладнанням | 101470592 | 1 | Порушена теплоізоляція між стінками шафи. Вийшов з ладу електронний терморегулятор. Коротке замикання між корпусом та електричним нагрівальним елементом. Вийшли з ладу регулятори потужності. Замикання у клемній коробці. | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 2011 |
| 81. | Апарат для анестезії Leon | 101470318 | 1 | Пошкоджений блок клапана керування диханням. Вийшов з ладу показник тиску у магістралі. Відмова запобіжних клапанів. Відмова генератора пневматичних імпульсів. | 265 053,00 | 265 053,00 | 0,00 | 2010 |
| 82. | Апарат для проведення анестезії | 101470284 | 1 | Корозія корпусу, непридатний для подальшого використання. Вийшов з ладу показник тиску у магістралі. Пошкоджений блок клапана керування диханням. Вийшов з ладу електронний блок. Перегорання низьковольтних мікросхем. Фізичний знос гумових шлангів. | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 2009 |
| 83. | Апарат для проведення анестезії | 101470285 | 1 | Пошкоджена ущільнювальна прокладка. Розгерметизація системи апарата. Фізичний знос дихальних мішків. Порушення цілісності інкубаційної трубки. Деформація та корозія корпусу. | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 2009 |
| 84. | Апарат штучної вентиляції легень «Бриз» | 101470069 | 1 | Фізичний знос дихального мішка. Засмічення клапана. Вийшов з ладу електронний блок. Перегорання низьковольтних мікросхем. Фізичний знос гумових шлангів. Пошкоджений ресивер. Вийшов з ладу агрегат вакуум – насоса. | 64 630,00 | 64 630,00 | 0,00 | 2006 |
| 85. | Апарат штучної вентиляції легень «Бриз» | 101470191 | 1 | Пошкоджений блок клапана керування диханням. Вийшов з ладу показник тиску у магістралі. Відмова запобіжних клапанів. Відмова генератора пневматичних імпульсів. | 66 818,00 | 66 818,00 | 0,00 | 2008 |
| 86. | Апарат штучної вентиляції легень | 101470407 | 1 | Корозія корпусу, непридатний для подальшого використання. Вийшов з ладу показник тиску у магістралі. Пошкоджений блок клапана керування диханням. Вийшов з ладу електронний блок. Перегорання низьковольтних мікросхем. Фізичний знос гумових шлангів. | 262 980,00 | 262 980,00 | 0,00 | 2011 |
| 87. | Візок для перевезення хворих зі знімними ношами | 101420037 | 1 | Корозія і деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає для подальшого використання. | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 1985 |
| 88. | Монітор нагляду за станом пацієнта мультифункціональний | 101490445 | 1 | Роздуті електролітичні конденсатори. Перегоріла плата блока живлення. Перегоріла плата інвентарна. Порушений контакт сигнального шлейфу з контактами електродів матриці. Пошкодження матриці монітора. | 88 800,00 | 88 800,00 | 0,00 | 2014 |
| 89. | Монітор нагляду за станом пацієнта мультифункціональний | 101490448 | 1 | Пошкодження плати відеосигналу. Нагари та потемніння контактів шлейфів монітора. Пошкодження плати з кнопками керування монітором. Постаріння ламп підсвічування. Помилка в ланцюзі формування зображення. | 88 800,00 | 88 800,00 | 0,00 | 2014 |
| 90. | Професійний набір для тестування | 101490436 | 1 | Фізичний знос, деформація. Не підлягає подальшому використанню. Поломаний вентель. Не придатний ущільнювач. Корозія. Фізичне зношення. Деформація корпусу. Не придатне для подальшого використання. | 11 770,00 | 11 770,00 | 0,00 | 2014 |
| 91. | Апарат штучної вентиляції легень «Бриз» | 101456667 | 1 | Пошкоджена ущільнювальна прокладка. Розгерметизація системи апарата. Фізичний знос дихальних мішків. Порушення цілісності інтубаційної трубки. Деформація та корозія корпусу. | 56 756,00 | 56 756,00 | 0,00 | 2002 |
| 92. | Ліжко медичне функціональне | 101474207 | 1 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатне для подальшого використання. | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 1995 |
| 93. | Ліжко функціональне | 101472948 | 1 | Корозія і деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає для подальшого використання. | 418,00 | 418,00 | 0,00 | 1997 |
| 94. | Ліжко функціональне | 101474299 | 1 | Фізичний знос, деформація. Не підлягає для подальшого використанню. | 871,00 | 871,00 | 0,00 | 1996 |
| 95. | Ліжко функціональне | 101474305 | 1 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатне для подальшого використання. | 879,00 | 879,00 | 0,00 | 1996 |
| 96. | Ліжко функціональне | 101474440 | 1 | Деформація корпусу. Роз`єднання швів. Корозія. Не придатне для подальшого використання. | 737,00 | 737,00 | 0,00 | 1997 |
| 97. | Ліжко функціональне | 101474143 | 1 | Розтріскування корпусу у місцях кріплення, деформація. Не придатне для подальшого використання. | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 1995 |
| 98. | Матрац проти пролежнів | 101470227 | 1 | Фізичний знос. Не підлягає для подальшого використання. | 1 595,00 | 1 595,00 | 0,00 | 2008 |
| 99. | Матрац проти пролежнів | 101470229 | 1 | Фізичний знос. Не підлягає для подальшого використання. | 1 595,00 | 1 595,00 | 0,00 | 2008 |
| 100. | Відсмоктувач електричний хірургічний | 101474283 | 1 | Деформація труби. Пошкодження наконечника. Порушення цілісності стального стержня. Непридатний для подальшого використання. | 5 149,00 | 5 149,00 | 0,00 | 1984 |
| 101. | Електрокардіограф Юкард - 100 | 101477093 | 1 | Вийшов з ладу підсилювально – реєструючий блок. Втрата контакту в роз’ємі підключення. Вийшов з ладу  RS – 232с. Не працює контролер пам`яті. Пошкодження термоплівки. Пошкодження кабелю пацієнта. | 9 338,00 | 9 338,00 | 0,00 | 2005 |
| 102 | Відсмоктувач хірургічний РА-2 | 101470598 | 1 | Вийшов з ладу агрегат вакуум – насоса. Пробій конденсаторів МБГ-41. Вийшов з ладу мембранний насос. Пошкодження скляних ємностей. | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 2014 |
| 103. | Крісло – візок з судном | 101470015 | 1 | Деформація каркаса. Ослаблення кріплення самоорієнтуючих коліс. Фізичний знос опірних лапок з резиновими окантовками. Деформація корпусу. Знос ребер скоби фіксації підголівника. | 2 155,00 | 2 155,00 | 0,00 | 2006 |
| 104. | Автоклав АГ-2 | 101451555 | 1 | Вийшов з ладу парогенератор ГК-100-3. Вийшов з ладу нагрівальний елемент (накип). Вийшов з ладу манометр. Пошкоджений запобіжний клапан. Перегорів нагрівальний елемент. Пошкоджена ізоляція. | 361,00 | 361,00 | 0,00 | 1958 |
| 105. | Апарат для переривання вагітності | 101470865 | 1 | Вийшов з ладу електронний блок. Перегорання низьковольтних мікросхем. Фізичний знос гумових шлангів. Пошкоджений ресивер. Вийшов з ладу агрегат вакуум – насоса. | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 1979 |
| 106. | Візок для перевезення хворих зі знімними ношами | 101420907 | 1 | У старому стані, розібраний на частини, непридатний для подальшого використання. Фізичний знос опірних панелей та ручок. Деформація каркаса. Ослаблення кріплення само орієнтуючих коліс. | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 1981 |
| 107. | Дистилятор Д 4 | 101452586 | 1 | Вийшов з ладу нагрівальний елемент (накип). Корозія поверхні колби, протікання. Замикання контактів ПМА4100. Обрив резистора МЛТ 0,5. Відсутній контакт перемикача. | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 1990 |
| 108. | Копіювальний апарат К | 101490377 | 1 | Пошкодження блока термозакріплення. Втрата контактів блоків формування зображення. Не працює вузол попереднього нагріву та перешкоджання перекосу паперу. Знос фотовала, вийшов з ладу термоелемент. Вийшов з ладу електронний блок керування. | 1 392,00 | 1 392,00 | 0,00 | 2012 |
| 109. | Ліжко Рахманова | 101471034 | 1 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатне для подальшого використання. | 267,00 | 267,00 | 0,00 | 1982 |
| 110. | Ліжко функціональне | 101471026 | 1 | Корозія і деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає для подальшого використання. | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 1981 |
| 111. | Ліжко функціональне | 101471042 | 1 | Фізичний знос, деформація. Не підлягає для подальшого використання. | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 1981 |
| 112. | Ліжко функціональне | 101471047 | 1 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатне для подальшого використання. | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 1981 |
| 113. | Ліжко функціональне | 101474315 | 1 | Деформація корпусу. Роз`єднання швів. Корозія. Не придатне для подальшого використання. | 872,00 | 872,00 | 0,00 | 1996 |
| 114. | Ліжко функціональне | 101474331 | 1 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придане для подальшого використання. | 1 727,00 | 1 727,00 | 0,00 | 1996 |
| 115. | Ліжко функціональне | 101474333 | 1 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придане для подальшого використання. | 1 731,00 | 1 731,00 | 0,00 | 1996 |
| 116. | Ліжко функціональне | 101474334 | 1 | Корозія і деформація корпусу, розтріскування. Не придане для подальшого використання. | 1 731,00 | 1 731,00 | 0,00 | 1996 |
| 117. | Ліжко функціональне | 101474335 | 1 | Фізичний знос, деформація. Не придане для подальшого використання. | 1 731,00 | 1 731,00 | 0,00 | 1996 |
| 118. | Ліжко функціональне | 101474336 | 1 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатне для подальшого використання. | 1 731,00 | 1 731,00 | 0,00 | 1996 |
| 119. | Ліжко функціональне Аліса | 101474168 | 1 | Деформація корпусу. Роз`єднання швів. Корозія. Не придатне для подальшого використання. | 374,00 | 374,00 | 0,00 | 1995 |
| 120. | Cвітильник 4х рефлекторний | 101490950 | 1 | Вийшла з ладу лампа ДРТ – 220. Вийшов з ладу кенотрон. Перегорання обмотки дроселя. Окислення контактів. | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 1981 |
| 121. | Cвітильник 7ми рефлекторний | 101491145 | 1 | Розрив у ланцюгу живлення. Перегорання контактів у патроні. Пошкоджена ізоляція. Відсутній контакт перемикача. | 477,00 | 477,00 | 0,00 | 1974 |
| 122. | Стерилізатор С 60 | 101450999 | 1 | Вийшов з ладу електронний терморегулятор. При досягнені заданої температури, температура у камері продовжує зростати. Не підлягає ремонту, морально та фізично зношений. | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 1974 |
| 123. | Термостат | 101454369 | 1 | Відсутня індикація. Порушена теплоізоляція між стінками шафи. Пошкоджений тумблер S1. Пошкодження робочої камери. Перегорання запобіжників F1 та F2. Коротке замикання ланцюга живлення. Деформація корпусу. | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 1997 |
| 124. | Термостат | 101454370 | 1 | Вийшов з ладу датчик температури. Відсутня індикація. Порушена теплоізоляція між стінками шафи. Перегоріли нагрівальні елементи. Перегорання мікросхеми блока вимірювання. | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 1997 |
| 125. | Фетальний монітор FM-20 | 101470500 | 1 | Нагари та потемніння контактів шлейфів монітора. Пошкодження плати з кнопками керування монітором. Постарінням ламп підсвічування. Помилка в ланцюзі формування зображення. Пошкодження корпусу. | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2011 |
| 126. | Фетальний монітор FM-20 | 101470501 | 1 | Роздуті електролітичні конденсатори. Мікро тріщини в пайці. Несправна мікросхема TL431. Перегоріла плата інвертора. Порушений контакт сигнального шлейфу контактами електродів матриці. | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2011 |
| 127. | Фетальний монітор FM-20 | 101470503 | 1 | Пошкодження плати відеосигналу. Нагари та потемніння контактів шлейфів монітора. Пошкодження плати з кнопками керування монітором. Постаріння ламп підсвічування. Помилка в ланцюзі формування зображення. Пошкодження корпусу. | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2011 |
| 128. | Фетальний монітор FM-20 | 101470504 | 1 | Нагари та потемніння контактів шлейфів монітора. Пошкодження плати з кнопками керування монітором. Постаріння ламп підсвічування. Помилка в ланцюзі формування зображення. Пошкодження корпусу. | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2011 |
| 129. | Кардіораф | 101470607 | 1 | Вийшла з ладу плата мікроперемикачів та індикаторів. Механічний знос ЛПМ. Вийшов з ладу ПЕП-15. Вийшов з ладу стабілізатор швидкості. Пошкодження електромагнітного поляризованого перетворювача. | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2015 |
| 130. | Морозильна камера | 101497007 | 1 | Корозія корпусу. Механічні пошкодження елементів замку та кріплення дверцят. Вийшло з ладу реле терморегулятора. Замкнення у клемній колодці. Пошкоджений контур конденсатора. Тепловий пробій конденсатора. | 1 139,00 | 1 139,00 | 0,00 | 2004 |
| 131. | Холодильник Донбас | 101492106 | 1 | Витік хладогена (фреону). Заклинювання компресора холодильника. Розгерметизація корпусу. Згорів мотор – компресор. Пошкоджений контур охолодження. Замкнення контактів у пуско – захисному реле. | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 1988 |
| 132. | Відсмоктувач хірургічний. | 101470336 | 1 | Вийшов з ладу вакуумметр ВПЗ-У. Пробій конденсаторів МБГ-41. Вийшов з ладу мембранний насос. Пошкодження скляних ємностей. | 7 040,00 | 7 040,00 | 0,00 | 2010 |
| 133. | Джерело світла LH-150 PC Pentax | 101456835 | 1 | Пошкоджений контролер. Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги. Відсутня індикація. Вийшов з ладу блок УЗО. | 9 797,00 | 9 797,00 | 0,00 | 2003 |
| 134. | Джерело світла LH-150 PC Pentax | 101494464 | 1 | Біля ланцюгів живлення є підгари текстоліту, що свідчить про теплові перевантаження. Тріщина плати. Деформація радіаторів охолодження транзисторів. Замикання контактів автоматичного вимкнення ліній. Вийшоло з ладу реле перемикання між електричними ланцюгами. | 3 768,00 | 3 768,00 | 0,00 | 1998 |
| 135. | Електричний відсмоктувач | 101456897 | 1 | Пробій конденсаторів МБГ - 41. Фізичний знос гумових шлангів. Пошкоджений ресивер. Вийшов з ладу агрегат вакуум – насоса. | 1 347,00 | 1 347,00 | 0,00 | 2004 |
| 136. | Гастрофіброскоп | 101474463 | 1 | Деформація сорочки. Деформація інструментального каналу. Злам світло волокна. Зношена згинаюча частина. Люфт тяг. Деформація дистальної головки. Зношена гума. | 25 864,00 | 25 864,00 | 0,00 | 1998 |
| 137. | Пневмотахометр | 101470238 | 1 | Окислення контактів. Замикання контактів кнопки скидання показників. Пошкодженні газорозрядні датчики СТС5 та СИЗБГ. | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 2009 |
| 138. | Пневмотахометр | 101470241 | 1 | Окислення контактів. Замикання контактів кнопки скидання показників. Пошкодженні газорозрядні датчики СТС5 та СИЗБГ. | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 2009 |
| 139. | Стерилізатор ГП 40 | 101476993 | 1 | Перегоряння нагрівального елемента. Вийшов з ладу електродвигун вентилятора системи циркуляції повітря. Вийшов з ладу електронний блок керування. Відсутня індикація. | 2 937,00 | 2 937,00 | 0,00 | 2004 |
| 140. | Електрокардіограф Юкард – 100 | 101456915 | 1 | Вийшов з ладу перетворювач ПЭП ЮМ. Вийшов з ладу блок живлення мережевий БПС – 2. Замикання обмотки електродвигуна постійного струму ДПМ-20-Н1-17. Вийшов з ладу підсилюючий – реєструючий блок. | 10 776,00 | 10 776,00 | 0,00 | 2004 |
| 141. | Кардіодефібрилятор – монітор ДКН – 15 | 101470296 | 1 | Головний конденсатор висох та не бере заряд. Вийшов з ладу електронний блок керування. Акумулятор потребує заміни. Прийшов в непридатність та не прийшов провірку вимірювальної техніки, а саме: похибка вимірювання б=10% в діапазоні від 6 до 360Дж. | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 2009 |
|  | Підсумок |  | 141 |  | 238 386,00 | 238 386,00 | 0,00 |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО