ПРОЕКТ	№ ПС-431

Додаток 3

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

Перелік майна, що перебуває на балансі комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області та підлягає списанню

| № п/н | Назва основного засобу | Інвентарний номер | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Сума зносу (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бронхофiброскоп BF | 101474161 | Порушена герметичність апарату. Пошкодження світловоду, залита оптика. Не придатний до подальшого використання. | 280 187,00 | 280 187,00 | 0,00 | 2014 |
|  | ЕКГ кабель з вiдведенням 10LD Schiller | 101490502 | Розтріскування ізоляції, втрата сигналу. Не придатний до подальшого використання. | 4 585,00 | 4 585,00 | 0,00 | 2015 |
|  | Диван-лiжко | 101630449 | Пошкодження у місцях кріплення. Розхитування. Корозія металевих елементів. Розтріскування дерев’яних конструкцій. Не придатне до подальшого використання. | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 1987 |
|  | Диван-лiжко | 101630450 | Пошкодження у місцях кріплення. Розхитування. Корозія металевих елементів. Розтріскування дерев’яних конструкцій. Не придатне до подальшого використання. | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 1987 |
|  | Шафа книжна | 101630118 | Пошкодження у місцях кріплення. Розтріскування дерев’яних конструкцій. Не придатне до подальшого використання. Корозія металевих елементів. | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 1979 |
|  | Шафа книжна | 101630112 | Пошкодження у місцях кріплення. Розтріскування дерев’яних конструкцій. Не придатна до подальшого використання. | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 1979 |
|  | Шафа книжна | 101630109 | Розшарування ДСП, знос навісів, вирвані шурупи кріплень. Потемніння (руйнування) лакової поверхні. | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 1979 |
|  | Шафа книжна | 101630110 | Розшарування ДСП, знос навісів, вирвані шурупи кріплень. Потемніння (руйнування) лакової поверхні. | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 1979 |
|  | Шафа книжна | 101630119 | Розшарування ДСП, знос навісів, вирвані шурупи кріплень. Потемніння (руйнування) лакової поверхні. | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 1979 |
|  | Аналiзатор напiвавтоматичний Star Dust MC-15 | 101474154 | Максимальна похибка приладу перевищує допустиму. Вийшов з ладу оптичний вузол та електронний блок керування. Не підлягає ремонту, морально та фізично зношений. | 158 785,00 | 158 785,00 | 0,00 | 2014 |
|  | Аналiзатор напiвавтоматичний Star Dust | 101470380 | Максимальна похибка приладу перевищує допустиму. Вийшов з ладу оптичний вузол. Не підлягає ремонту, морально та фізично зношений. | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 2014 |
|  | Аналiзатор сечi DOC UREADER | 101470599 | Вийшов з ладу арифметично-логістичний пристрій, западання кнопок, вийшов з ладу мікропроцесор, частково не працюють сегменти індикатора. Не підлягає ремонту, морально та фізично зношений. | 13 925,00 | 13 925,00 | 0,00 | 2014 |
|  | Аналiзатор сечi DOC UREADER | 101472927 | Вийшов з ладу арифметично-логістичний пристрій, западання кнопок, вийшов з ладу мікропроцесор, частково не працюють сегменти індикатора. Не підлягає ремонту, морально та фізично зношений. | 13 925,00 | 13 925,00 | 0,00 | 2014 |
|  | Аналiзатор iмуноферментний "Sunzise" | 101450061 | Зношеність вимірювальної системи приладу. Прилад потребує комплексного технічного обслуговування. Потребує калібрування оптичних вузлів. Не підлягає ремонту, морально та фізично зношений. | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 2009 |
|  | Водяний термостат ВМ-402 | 101470390 | Перегорання нагрівального елементу. Корозія корпусу. Не підлягає ремонту, морально та фізично зношений. | 16 667,00 | 16 667,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Згортувач SMP-160 | 101450060 | Пошкодження корпусу. Не підлягає ремонту, морально та фізично зношений. | 7 373,00 | 7 373,00 | 0,00 | 2008 |
|  | Центрифуга ОПН-3 | 101450781 | Перегорання електродвигуна. Пошкодження корпусу. Не підлягає ремонту, морально та фізично зношений. | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 1986 |
|  | Шафа 2-х дверна з антресолями | 101630600 | Розшарування ДСП, знос навісів, вирвані шурупи кріплень. Потемніння (руйнування) лакової поверхні. | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 1989 |
|  | Холодильник Донбас | 101492358 | Корозія корпусу. Механічні пошкодження елементів замку та кріплення дверцят. Вийшло з ладу реле терморегулятора. Замкнення у клемній колодці. Пошкоджений контур конденсатора. Тепловий пробій конденсатора. | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 1989 |
|  | Апарат "Iнтрафон-1" | 101472390 | Замкнення перемикачів. Роз’єднання пайки на платі з елементами комутуючого пристрою. Вийшов з ладу індуктор. Морально та фізично зношений | 1078,00 | 1078,00 | 0,00 | 1989 |
|  | Апарат "Iскра-1" | 101470064 | Окислення контактів міліамперметра. Втрата ємності перехідного конденсатора. Вийшов з ладу підсилювач напруги. Замкнення перемикачів. Морально та фізично зношений | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 1970 |
|  | Апарат "Iскра-1" | 101470248 | Окислення контактів міліамперметра. Втрата ємності перехідного конденсатора. Вийшов з ладу підсилювач напруги. Замкнення перемикачів. Морально та фізично зношений | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 1979 |
|  | Апарат Амплiпульс-4 | 101470088 | Замкнення перемикачів. Втрата ємності перехідного конденсатора. Роз’єднання пайки на платі з елементами комутуючого пристрою. Морально та фізично зношений | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 1984 |
|  | Апарат «Барвiнок-Г» для УЗ терапiї | 101472760 | Вийшла з ладу плата управління блока. Вийшов з ладу електронний блок керування. Морально та фізично зношений. | 4803,00 | 4803,00 | 0,00 | 1990 |
|  | Апарат для ультрависокочастотної терапії | 101470071 | Замкнення перемикачів. Втрата ємності перехідного конденсатору. Роз’єднання пайки на платі з елементами комутуючого пристрою. Морально та фізично зношений. | 257,00 | 257,00 | 0,00 | 1976 |
|  | Апарат Лор 1а | 101470094 | Замкнення схеми формування ланцюга постійного струму з регулятором. Обрив обмотки. Перегорання індикатора. Замкнення перемикачів. Морально та фізично зношений. | 263,00 | 263,00 | 0,00 | 1984 |
|  | Апарат Лор 1а | 101470789 | Замкнення схеми формування ланцюга постійного струму з регулятором. Обрив обмотки. Перегорання індикатора. Замкнення перемикачів. Морально та фізично зношений. | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 1986 |
|  | Апарат «Стержень» | 101470090 | Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги. Перегорання мікросхеми модуля живлення. Втрата контакту панелі керування. Втрата контакту в роз’ємні підключення. | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 1984 |
|  | Апарат УВЧ-30 | 101470260 | Втрата ємності перехідного конденсатора. Вийшов з ладу підсилювач напруги. Окислення контактів. Замкнення перемикачів. Морально та фізично зношений. | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 1979 |
|  | Апарат УВЧ-30 | 101470897 | Втрата ємності перехідного конденсатора. Вийшов з ладу підсилювач напруги. Окислення контактів. Замкнення перемикачів. Морально та фізично зношений. | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 1981 |
|  | Апарат УВЧ-60 | 101470086 | Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги. Перегорання мікросхеми модуля живлення. Втрата контакту панелі керування. Втрата контакту в роз’ємні підключення. | 4549,00 | 4549,00 | 0,00 | 2006 |
|  | Апарат УВЧ-60 | 101470095 | Втрата ємності перехідного конденсатора. Вийшов з ладу підсилювач напруги. Окислення контактів. Замкнення перемикачів. Морально та фізично зношений. | 4549,00 | 4549,00 | 0,00 | 2006 |
|  | Апарат УВЧ-60 | 101470078 | Втрата ємності перехідного конденсатора. Вийшов з ладу підсилювач напруги. Окислення контактів. Замкнення перемикачів. Морально та фізично зношений. | 4549,00 | 4549,00 | 0,00 | 1982 |
|  | Апарат УВЧ-60 | 101470093 | Втрата ємності перехідного конденсатора. Вийшов з ладу підсилювач напруги. Окислення контактів. Замкнення перемикачів. Морально та фізично зношений. | 4549,00 | 4549,00 | 0,00 | 2006 |
|  | Апарат УВЧ-66 | 101470081 | Втрата ємності перехідного конденсатора. Вийшов з ладу підсилювач напруги. Окислення контактів. Замкнення перемикачів. Морально та фізично зношений. | 241,00 | 241,00 | 0,00 | 1977 |
|  | Апарат УЗТ-1,03 У | 101472121 | Пошкоджений контролер. Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги. Відсутня індикація. Замкнення перемикачів. Морально та фізично зношений. | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 1988 |
|  | Апарат УЗТ-104 | 101470102 | Вийшов з ладу ультразвуковий детектор. Порушене налаштування ланцюга перед корекції. Вийшов з ладу амплітудний модулятор. Несправність УЗ-випромінювача. Западання кнопок режиму роботи. Пошкодження гнізда підключення кабеля випромінювача. | 383,00 | 383,00 | 0,00 | 1986 |
|  | Апарат УЗТ-301 | 101472269 | Пошкоджений контролер. Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги. Відсутня індикація. Замкнення перемикачів. Морально та фізично зношений. | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 1989 |
|  | Апарат УЗТ-303 | 101472885 | Вийшов з ладу ультразвуковий детектор. Порушене налаштування ланцюгу перед корекції. Вийшов з ладу амплітудний модулятор. Несправність УЗ-випромінювача. Западання кнопок режиму роботи. Пошкодження гнізда підключення кабелю випромінювача. | 566,00 | 566,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Апарат ультразвуковий ЛОР-3 | 101470083 | Замкнення схеми формування ланцюга постійного струму з регулятором. Обрив обмотки. Перегорання індикатора. Замкнення перемикачів. Морально та фізично зношений. | 376,00 | 376,00 | 0,00 | 1983 |
|  | Апаратт "Стимул-1" для електро стимуляції м'язiв | 101472119 | Роз’єднання пайки на платі з елементами комутуючого пристрою. Окислення контактів. Втрата ємності перехідного конденсатора. | 777,00 | 777,00 | 0,00 | 1988 |
|  | Апарат "Стимул-1" для електро стимуляції м'язiв | 101472282 | Роз’єднання пайки на платі. Замкнення схеми формування ланцюга постійного струму з регулятором. Обрив обмотки. Перегорання індикатора. Замкнення перемикачів. Морально та фізично зношений. | 777,00 | 777,00 | 0,00 | 1988 |
|  | Апарат Ulaizer Pro | 101490388 | Пошкодження кріплення апарату. Несправність з'єднувального шнура. Деформація пазу обойми насоса. Зламані перемикачі. Деформація корпусу. | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2012 |
|  | Апарат для лiкування дiодинамiчними струмами | 101456759 | Роз’єднання пайки на платі з елементами комутуючого пристрою. Окислення контактів міліамперметра. Втрата ємності перехідного конденсатора. | 2 651,00 | 2 651,00 | 0,00 | 2003 |
|  | Апарат низькочастотної терапiї "Амплiпульс 4" | 101470097 | Замкнення схеми формування ланцюга постійного струму з регулятором. Обрив обмотки потенціометра. Вийшов з ладу міліамперметр. Перегорання індикатора. | 799,00 | 799,00 | 0,00 | 1978 |
|  | Апарат низькочастотної терапiї "Амплiпульс 4" | 101471953 | Втрата ємності перехідного конденсатора. Вийшов з ладу підсилювач напруги. Окислення контактів. Замкнення перемикачів. Морально та фізично зношений. | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 1987 |
|  | Гальванiзатор "Поток" | 101456953 | Замкнення схеми формування ланцюга постійного струму з регулятором. Обрив обмотки потенціометра. Перегорання індикатора. | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 2004 |
|  | Гальванiзатор Поток-1 | 101470109 | Замкнення схеми формування ланцюга постійного струму з регулятором. Обрив обмотки потенціометра. Перегорання індикатора. | 1 408,00 | 1 408,00 | 0,00 | 2006 |
|  | Дiодинамiк "Iнтердин" | 101470085 | Окислення контактів міліамперметра. Втрата ємності перехідного конденсатора. Вийшов з ладу підсилювач напруги. Замкнення перемикачів. Морально та фізично зношений. | 2 219,00 | 2 219,00 | 0,00 | 1984 |
|  | Котел КПЕ-60 | 101492725 | Відсутній контакт між теном та штифтом приладу. Коротке замкнення між корпусом та теном. | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 1990 |
|  | Опромiнювач ртутно кварцевий УГН-01М | 101470063 | Вийшла з ладу лампа. Втрата ємності конденсаторів. Коротке замкнення, розрив у ланцюгу живлення. | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 1971 |
|  | Термостат | 101450078 | Вийшов з ладу датчик температури. Відсутня індикація. Порушена теплоізоляція між стінками шафи. Перегоріли тени. Перегорання мікросхеми блоку вимірювання. | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 2006 |
|  | Термостат ТС-80 | 101450303 | Відсутня індикація. Порушена теплоізоляція між стінками шафи. Пошкодження робочої камери. Коротке замкнення ланцюга живлення. Деформація корпусу. | 536,00 | 536,00 | 0,00 | 1985 |
|  | Підсумок: |  |  | 741070,00 | 741070,00 | 0,00 |  |

Міський голова 															       Ігор САПОЖКО