ПРОЕКТ	№ ПС-146

Додаток 2

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

Перелік майна, що перебуває на балансі комунального некомерційного товариства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області та підлягає списанню:

| № п/н | Назва основного засобу | Інвентарний номер | Кількість | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Сума зносу (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крісло гінекологічне | 101471686 | 1 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація, корозія. Не придатне до подальшого використання. | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 1987 |
|  | Аспіратор електричний MINIVAC-8-S | 101470551 | 1 | Пошкодження кріплення апарату. Несправність з’єднувального шнура. Деформація пазу обойми насоса. Зламані перемикачі. Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання. | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Пульсоксиметр | 101456749 | 1 | Не реагує на вхідний сигнал. Фізичний знос. Не підлягає подальшому використанню. | 6 858,00 | 6 858,00 | 0,00 | 2003 |
|  | Цифрова ВАТС LG-Nortel LDK-300 | 101490148 | 1 | Вихід з ладу через конфлікт частот та невідповідність полярностей вихідних і вхідних сигналів. Знос через часте знеструмлення приміщення, короткі замикання в мережі та електростатичні збої. Несправний блок сполучення з телефонною лінією (детектор виклику і узгоджувального ланцюга). Вихід з ладу випрямлювачів, втрата опору ізоляції, вигорання контактів, замикання обмотки в трансформаторах тока, перегорання транзисторів. Висихання ємності конденсаторів, окислення контактів на роз’ємах та контактів реле і перемикачів, обрив кабелю провідників. | 32 185,00 | 32 185,00 | 0,00 | 2008 |
|  | Стіл 2-х тумбовий | 101620727 | 1 | Був у тривалому використанні, розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання. | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Електрокардіограф Мидас ЕК1т | 101470609 | 1 | Вийшов з ладу блок живлення мережевий. Окислення контактів. Вийшов з ладу підсилюючий-реєструючий блок. | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 2015 |
|  | Пульсоксиметр NANO Xeco | 101474157 | 1 | Згоріли мікросхеми логіки. Пошкоджене табло. Замкнення доріжок. Замкнення витків обмотки блоку живлення. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2014 |
|  | Стерилізатор ГП 40 | 101470618 | 1 | Перегорання нагрівального елементу. Вийшов з ладу електродвигун вентилятора системи циркуляції повітря. Вийшов з ладу електронний блок керування. Відсутня індикація. | 8 003,60 | 8 003,60 | 0,00 | 2015 |
|  | Центрифуга ОПН-3 | 101450782 | 1 | Вихід з ладу двигуна та пускових конденсаторів. Фізичний знос. Не підлягає подальшому використанню. | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 1986 |
|  | Аспіратор електричний MINIVAC-8-S | 101470055 | 1 | Пошкодження кріплення апарату. Несправність з'єднувального шнура. Деформація пазу обойми насоса. Зламані перемикачі. Деформація корпусу. | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Відсмоктувач медичний | 101470355 | 1 | Втрата герметичності з’єднань. Заклинення якоря вентилятора притоку повітря. Вийшов з ладу компресор. Втрата контакту в дроті електричного живлення. Протікання. | 3 366,00 | 3 366,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Відсмоктувач хірургічний РА-2 | 101470262 | 1 | Вийшов з ладу компресор. Втрата контакту в дроті електричного живлення. Втрата герметичності з’єднань. Протікання. | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 2009 |
|  | Ваги дитячі "Momert" електронні | 101430006 | 1 | Вийшов з ладу тензодатчик. Окислення контаків. Фізичний знос. | 1 257,00 | 1 257,00 | 0,00 | 2006 |
|  | Ліжко Рахманова | 101470921 | 1 | У старому стані, не придатне до подальшого використання. Фізичний знос опірних ручок. Деформація каркасу. Ослаблення кріплення. | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 1981 |
|  | Ліжко Рахманова | 101471023 | 1 | Фізичний знос опірних ручок. Корозія. Деформація каркасу. Ослаблення кріплення. Не придатне до подальшого використання. | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 1982 |
|  | Ліжко функціональне | 101470905 | 1 | Фізичний знос. Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Не придатне до подальшого використання. | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 1981 |
|  | Ліжко функціональне | 101471025 | 1 | Фізичний знос. Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Не придатне до подальшого використання. | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 1981 |
|  | Ліжко функціональне | 101471043 | 1 | Фізичний знос. Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Не придатне до подальшого використання. | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 1981 |
|  | Ліжко функціональне | 101471044 | 1 | Фізичний знос. Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Не придатне до подальшого використання. | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 1981 |
|  | Ліжко функціональне Аліса | 101474163 | 1 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Зламані колещата. Не придатне до подальшого використання. | 374,00 | 374,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Ліжко функціональне Аліса | 101474164 | 1 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Зламані колещата. Не придатне до подальшого використання. | 374,00 | 374,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Пульсоксиметр FPO | 101470245 | 1 | Вийшов з ладу газорозрядний індикатор. Згоріли мікросхеми логіки. Пошкоджене табло. Замкнення доріжок. | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 2009 |
|  | Стіл операційний | 101470961 | 1 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання. | 3 423,00 | 3 423,00 | 0,00 | 1981 |
|  | Стіл операційний СОЛ-1 | 101470013 | 1 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання. | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 2006 |
|  | Стіл операційний СОЛ-1(г) з гідропроводом | 101477065 | 1 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Зламаний механізм. Не придатний до подальшого використання. | 5 187,00 | 5 187,00 | 0,00 | 2005 |
|  | Стіл операційний універсальний | 101470029 | 1 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання. | 15 563,00 | 15 563,00 | 0,00 | 2006 |
|  | Фетальний доплер Fetal-Doppler | 101470499 | 1 | Роздуті електролітичні конденсатори. Мікро тріщини в пайці. Несправна мікросхема. Порушений контакт сигнального шлейфу з контактами електродів матриці. | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Холодильник низькотемпературний КНХ 40-40-1 | 101496512 | 1 | Згорів мотор-компресор. Пошкоджений контур охолодження. Замкнення контактів у пуско-захисному реле. Фізичне зношення. | 3 817,00 | 3 817,00 | 0,00 | 1999 |
|  | Центрифуга ОПН-3 | 101451033 | 1 | Вихід з ладу двигуна та пускових конденсаторів. Фізичний знос. Не підлягає подальшому використанню. | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 1983 |
|  | Ліжко функціональне | 101470362 | 1 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатне до подальшого використання. | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Шафа холодильна | 101456743 | 1 | Згорів мотор-компресор. Пошкоджений контур охолодження. Замкнення контактів у пуско-захисному реле. Фізичне зношення. | 4 696,00 | 4 696,00 | 0,00 | 2003 |
|  | Шафа холодильна | 101493285 | 1 | Зупинка кругообігу водо-аміачного розчину. Відмова термосифона. Вийшов з ладу терморегулятор. Фізичне зношення . Деформація корпусу. | 437,00 | 437,00 | 0,00 | 1983 |
|  | Регулятор медичного газу 3051SH2 | 10482008 | 1 | Засмічення фільтрів та пошкодження мембрани. Фізичне зношення . Не підлягає подальшому використанню. | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2023 |
|  | Регулятор медичного газу 3051SH2 | 10482009 | 1 | Засмічення фільтрів та пошкодження мембрани. Фізичне зношення . Не підлягає подальшому використанню. | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2023 |
|  | Регулятор медичного газу 3051SH2 | 10482010 | 1 | Засмічення фільтрів та пошкодження мембрани. Фізичне зношення. Не підлягає подальшому використанню. | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2023 |
|  | Регулятор медичного газу 3051SH2 | 10482011 | 1 | Засмічення фільтрів та пошкодження мембрани. Фізичне зношення. Не підлягає подальшому використанню. | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2023 |
|  | Регулятор медичного газу 3051SH2 | 10482012 | 1 | Засмічення фільтрів та пошкодження мембрани. Фізичне зношення. Не підлягає подальшому використанню. | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2023 |
|  | Регулятор медичного газу 3051SH2 | 10482013 | 1 | Засмічення фільтрів та пошкодження мембрани. Фізичне зношення. Не підлягає подальшому використанню. | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2023 |
|  | Регулятор медичного газу 3051SH2 | 10482014 | 1 | Засмічення фільтрів та пошкодження мембрани. Фізичне зношення. Не підлягає подальшому використанню. | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2023 |
|  | Регулятор медичного газу 3051SH2 | 10482015 | 1 | Засмічення фільтрів та пошкодження мембрани. Фізичне зношення. Не підлягає подальшому використанню. | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2023 |
|  | Регулятор медичного газу 3051SH2 | 10482016 | 1 | Засмічення фільтрів та пошкодження мембрани. Фізичне зношення. Не підлягає подальшому використанню. | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2023 |
|  | Регулятор медичного газу 3051SH2 | 10482017 | 1 | Засмічення фільтрів та пошкодження мембрани. Фізичне зношення. Не підлягає подальшому використанню. | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2023 |
|  | Регулятор медичного газу 3051SH2 | 10482018 | 1 | Засмічення фільтрів та пошкодження мембрани. Фізичне зношення. Не підлягає подальшому використанню. | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2023 |
|  | Крісло інвалідне "Medicare" MH-16 | 101470595 | 1 | Було у тривалому використанні, розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатне до подальшого використання. | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2013 |
|  | Шафа медична | 101630690 | 1 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламане кріплення. Не придатна до подальшого використання. | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 1990 |
|  | Електрокардіограф 3-х канальний ЮКАРД | 101470310 | 1 | Вийшов з ладу перетворювач ПЕП ЮМ. Вийшов з ладу блок живлення мережевий. Вийшов з ладу підсилюючий-реєструючий блок. | 15 952,00 | 15 952,00 | 0,00 | 2010 |
|  | Монітор нагляду за станом пацієнта мультифунціональний | 101470107 | 1 | Пошкодження плати відеосигналу. Нагари та потемніння контактів шлейфів монітора. Пошкодження плати з кнопками керування монітором. Постаріння ламп підсвічування. Помилка в ланцюзі формування зображення. | 159 965,00 | 159 965,00 | 0,00 | 2015 |
|  | Монітор нагляду за станом пацієнта мультифунціональний | 101470761 | 1 | Роздуті електролітичні конденсатори. Перегоріла плата блока живлення. Перегоріла плата інвертора. Порушений контакт сигнального шлейфу з контактами електродів матриці. Пошкодження матриці монітора. | 120 054,00 | 120 054,00 | 0,00 | 2015 |
|  | Пульсоксиметр | 101456756 | 1 | Вийшов з ладу газорозрядний індикатор. Згоріли мікросхеми логіки. Пошкоджене табло. Замкнення доріжок. | 6 858,00 | 6 858,00 | 0,00 | 2003 |
|  | Станція киснева КЛС | 101442489 | 1 | Згоріла обмотка трансформатора. Погоріли транзистори. Згорів діодний міст. Згорів вольтметр. Пробитий конденсатор. Пробита ізоляція обмотки. Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги. Перегоряння мікросхеми модуля живлення. Втрата контакту панелі керування. Втрата контакту в роз’ємні підключення. Непридатне для подальшого використання у зв’язку з ушкодженням (деформацією) металевих конструкцій каркасів. | 534,00 | 534,00 | 0,00 | 1989 |
|  | Концентратор кисню DOS S66 | 101470400 | 1 | Термін служби апарату перевищує типовий строк експлуатації і становить понад 14 років, що значно виходить за межі нормативного ресурсу. Датчик перетворювач/показчик тиску (ХТ-1/PI-4) показує тиск на виході дотиску компресораз похибкою більш ніж 10% від паспортного значення. Випускний отвір для некондиційного продукту (OR-2) має ознаки ерозійного пошкодження. | 1 595 794,00 | 1 595 794,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Підсумок: |  | 51 |  | 2181784,60 | 2181784,60 | 0,00 |  |

Міський голова 															       Ігор САПОЖКО