ПРОЕКТ	№ ПС-10

Додаток 5

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від _____________ № _________

Перелік майна, що перебуває на балансі комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району

та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвентар ний номер | Кіль кість | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Апарат рентген переносний 10Л6-01 | 101490011 | 1 | високий фізичний знос механічних частин рентгенівської колони, стійки знімків. На рентгенівській колонні частково не працюють електромагнітні тормози, що забезпечують тримання трубки рентгенівської в обраних положеннях. При огляді знімків виявлено відсутність руху растрової решітки, що не дозволяє отримувати знімки потрібної якості. Спостерігається, часткова втрата ізоляційних властивостей сигнальних, силових провідників, а також високовольтних кабелів генераторного пристрою. Пристрій живлення (УРП) знаходиться в неробочому стані. При детальному огляді був встановленій високовольтний пробій блоків пристрою живлення. Пристрій живлення ремонту не підлягає. Враховуючи фактичний стан обладнання, та те що фактичний термін експлуатації апарату, а також його основних складових частин перевищив допустимий термін експлуатації, відповідно до НТД та в зв’язку з тим, що апарат знаходиться в неробочому стані, а проведення ремонтних робіт неможливе через неможливість виконання ремонтних робіт пристрою живлення, а його заміна потребує вкладання значних коштів тому відновлення працездатності є економічно витратним та необгрунтованим. | 35 911,00 | 35 911,00 | 0,00 | 2006 |
| 2. | Система рентгенівська дiагностична ОPERA RT-20 | 101470587 | 1 | Несправність високовольтних з’єднань генератору, керування генератору, несправність батареї плати процесора генератору, несправність кабельних з’єднань генератору. Несправність багато клинкового ременю 320J10 та 220J10. Несправність підшипників нахилу стола 17Х40Х16. Несправність двигуна вводу/виводу касети, несправність касетоприймального пристрою. Несправність підшипників колони, несправність муфти компресора. | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 2010 |
|  | Підсумок |  | 2 |  | 1 135 911,00 | 1 135 911,00 | 0,00 |  |

Міський голова                                                                                                                   Ігор САПОЖКО