Додаток 1

до рішення

Броварської міської ради

від 21.12.2017р.

№ 757-36-07

Перелік комунального майна територіальної громади м. Бровари, що перебуває на балансі Броварської центральної районної лікарні та підлягає списанню:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва | Інвентар-ний номер | Причина списання | Первісна вартість  (грн.) | Сума зносу  (грн.) | Залишко-ва вартість  (грн.) | Рік  введен-ня в експлуатацію |
| 1 | Ренгенапарат мобільний «Xgеnus DJ» | 101470027 | Вийшло з ладу штатне кріплення. Фізично зношений та не придатний для подальшого використання | 26378 | 26378 | 0 | 2006 |
| 2 | Стоматологічна установка «Хіродент 654» | 101456736 | Вийшов з ладу коректор двигуна рукава, облом коленвала компресора, згоріла плата управління. Фізично зношений та не придатний для подальшого використання | 22025 | 22025 | 0 | 2003 |
| 3 | Монітор фетальний BFM-800  (пологовий будинок) | 101456744 | У моніторі вийшов з ладу блок живлення та пошкоджений екран спостерігання. Фізично зношений та не придатний для подальшого використання | 22391 | 22391 | 0 | 2003 |
| 4 | Монітор фетальний Avolon FM-20(пологовий будинок) | 101471194 | У моніторі вийшов з ладу блок живлення та пошкоджено екран спостерігання імпульсів. Фізично зношений та не придатний для подальшого використання. | 89391 | 89391 | 0 | 2008 |
| 5 | Апарат ШВЛ «Малятко»(відділення новонароджених) | 101477064 | Апарат не тримає необхідну кількість кисню дитині, не працює зволоження повітря та клапан зворотнього повітря. Фізично зношений та не придатний для подальшого використання | 56993 | 56993 | 0 | 2005 |
| 6 | Монітор реанімаційний хірургічний 70М-300 (відділення новонароджених) | 101456751 | У моніторі вийшов з ладу кінескоп та не працюють кисневі датчики і блок живлення. Фізично зношений та не придатний для подальшого використання | 58474 | 58474 | 0 | 2003 |
| 7 | Сервоконтроль кисню «UTAS» | 101450010 | В апараті вийшов з ладу блок живлення, не працює датчик кисню, вийшла з ладу електронна плата. Фізично зношений та не придатний для подальшого використання. | 31125 | 31125 | 0 | 2006 |
| 8 | Колонофіброскоп з великим каналом FC-38LV | 101456829 | В апараті пошкоджена зовнішня оболонка та порушена герматизація апарату. Фізично зношений та не придатний для подальшого використання. | 75071 | 75071 | 0 | 2003 |
| 9 | Гастрофіброскоп F6-29V | 101456663 | В апараті пошкоджено стекло волокно та герметизація апарату. Фізично зношений та не придатний для подальшого використання. | 96901 | 96901 | 0 | 2002 |
| 10 | Гастрофіброскоп F6-29h | 101456934 | У апараті пошкоджена оболонка обстеження шлунка. Фізично зношений та не придатний для подальшого використання. | 59763 | 59763 | 0 | 2004 |
| 11 | Автоматичний гематологічний аналізатор МЕК-6410 | 101450030 | Вийшов з ладу компресор, зношені окремі вузли. Фізично зношений та не придатний для подальшого використання. | 70391 | 70391 | 0 | 2006 |
| 12 | Інкубатор неонатальний | 101440003 | В апараті вийшов з ладу системний блок та відсутні датчики кисню. Фізично зношений та не придатний для подальшого використання. | 65243 | 65243 | 0 | 2006 |
| 13 | Інкубатор неонатальний | 101440004 | В апараті вийшов з ладу системний блок та відсутні датчики кисню. Фізично зношений та не придатний для подальшого використання. | 65243 | 65243 | 0 | 2006 |
| 14 | Комплект інфузійних шприцевих насосів | 101477020 | У шприцевому насосі вийшов з ладу кроковий двигун та блок управління. Фізично зношений та не придатний для подальшого використання. | 60008 | 60008 | 0 | 2004 |
|  | Всього: | - | - | 799 397,00 | 799 397,0 | 0 | - |

Міський голова І.В.Сапожко