**ПРОЕКТ** № ПС-276

Додаток 4

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перелік майна, що перебуває на балансі комунального некомерційного підприємства «Броварської багатпофільної клінічної лікарні» територіальних громад Броварського району Київської області та підлягає списанню:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основних  засобів | Інвен-тарний  номер | кількість | Причина списання | Первіс  на вартість  (грн.) | Знос  (грн.) | Залиш-  кова вар  тість  (грн.) | Рік вве-дення в експлуатацію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Апарат ультразвукової терапії УЗТ-1.02С | 101477008 | 1 | Вийшов з ладу ультразвуковий детектор. Порушене налаштування ланцюгу перед корекції. Вийшов з ладу амплітудний модулятор. Несправність УЗ-випромінювача. Западання кнопок режиму роботи. Пошкодження гнізда підключення кабелю випромінювача. | 4 629,00 | 4 629,00 | 0,00 | 2004 |
| 2. | Стомат установка U-200 | 101470530 | 1 | Вийшли з ладу електромагнітні вентиля охолодження. Замкнення контактів ножного вимикача ротаційних інструментів. Вийшов з ладу ДБ-25.Пошкоджена гідросистема. Вийшов з ладу компресор КСБ-80/01-С. | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 | 2011 |
| 3. | Стілець стоматолога | 101477017 | 1 | Вийшов з ладу електромеханічний підйомний механізм. Перегоряння контактів мікроперемикача МП 2101. Підгоряння обмотки статора електродвигуна АВЕ 072-4. | 8 120,00 | 3 451,00 | 4 669,00 | 2006 |
| 4. | Ультразвуковий пʼєзоелектроскелер | 101490005 | 1 | Втрата ємності електролітичного конденсатора перетворювача напруги. Перегоряння мікросхеми модуля живлення. Втрата контакту панелі керування. Втрата контакту в роз’ємні підключення. | 4 721,00 | 4 721,00 | 0,00 | 2006 |
| 5. | Бормашина портативна ПБ-1 | 101476569 | 1 | Обрив у ланцюгу живлення електродвигуна ЄК-8. Заклинення перемикаючого механізму. Заклинення роликів. Пошкодження жорсткого рукава РЖ-10. Перегорів запобіжник ПК-30-2. Повний знос пускорегулюючого приладу. | 1 806,00 | 1 806,00 | 0,00 | 2000 |
| 6. | Стілець стоматолога | 101476776 | 1 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатне до подальшого використання. | 796,00 | 796,00 | 0,00 | 2003 |
| 7. | Сейф | 101620343 | 1 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані крепежі на дверцятах. Корозія корпусу до дірок. Не придатний до подальшого використання. | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 1973 |
| 8. | Крісло КСЕМ-03 | 101472073 | 1 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання. | 1 194,00 | 1 194,00 | 0,00 | 1986 |
| 9. | Крісло з/в КСЕМ-10 | 101471278 | 1 | Деформація корпусу. Роз’єднання швів. Корозія. Не придатне до подальшого використання. | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 1978 |
| 10. | Стомат установка «Хіродент - 800» | 101470101 | 1 | Вийшли з ладу електромагнітні вентиля охолодження. Замкнення контактів ножного вимикача ротаційних інструментів. Вийшов з ладу ДБ-25.Пошкоджена гідросистема. Вийшов з ладу компресор КСБ-80/01-С. | 35 769,00 | 35 769,00 | 0,00 | 2006 |
| 11. | Компресор Rs-25 безмасляний | 101470197 | 1 | Знос поршневих кілець. Знос поршня та циліндру. Виплавлений бабіт в нижній голівці шатуна. Витік стисненого повітря з трубопроводу та з’єднань пневмосистеми. Засмітився повітроочисник. | 18 850,00 | 13 664,63 | 5 185,37 | 2016 |
| 12. | Апарат ультразвукової терапії УЗТ-1.01 | 101456955 | 1 | Вийшов з ладу амплітудний модулятор. Несправність УЗ-випромінювача. Западання кнопок режиму роботи. Вийшов з ладу ультразвуковий детектор. Порушене налаштування ланцюгу перед корекції. Пошкодження гнізда підключення кабелю випромінювача. | 655,00 | 655,00 | 0 | 1990 |
| 13. | Практик – стомат установка на кріслі СК 652 в комплекті «Хітодент» | 101470053 | 1 | Обрив у ланцюгу живлення колекторного електродвигуна. Пошкодження гнучкого рукава РГШ-10. Повний знос валу електродвигуна. Деформація корпусу. | 48 742,00 | 48 742,00 | 0 | 2006 |
|  | Підсумок |  | 13 |  | 204 901,00 | 195046,63 | 9 854,37 |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО